|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价（万元）** | **预算总金额（万元）** |
| 1 | 中央监护仪（1拖10） | 1 | 23 | 23 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：** **中央监护系统：**1. 具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。
2. 多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。
3. 一套中央监护系统最多可同时连接80床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。
4. 中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。

病人监护仪:1. 标配监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、AG、C.O.等高端参数。
2. ≥10.4英寸触摸屏，触控操作。
3. 心电：
	1. 具有R-R间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。
4. 血氧：可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。
5. NIBP：
6. 具有NIBP动态分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。
7. 监护仪使用寿命10年。
 |
| **配置清单：****中央监护系统配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数 量** | **单位** |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 1 | 台 |
| 3 | 打印机 | 1 | 台 |
| 4 | 中央机加密狗 | 1 | 个 |
| 5 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 6 | 操作指南 | 1 | 份 |
| 7 | 合格证 | 1 | 张 |
| 8 | 保修卡 | 1 | 张 |
| 9 | 仪器验收单 | 1 | 份 |

**病人监护仪配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数 量** | **单位** |
| 1 | 主机 | 10 | 台 |
| 2 | 中文使用说明书 | 10 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 10 | 份 |
| 4 | 科曼公章合格证 | 10 | 份 |
| 5 | 仪器验收单 | 10 | 份 |
| 6 | 快速操作指南 | 10 | 份 |
| 7 | 电源线 | 10 | 根 |
| 8 | 心电导联线 | 10 | 根 |
| 9 | 电极片 | 10 | 包 |
| 10 | 血氧探头 | 10 | 个 |
| 11 | 血压袖套 | 10 | 个 |
| 12 | 血压导管 | 10 | 根 |
| 13 | 锂电池 | 10 | 块 |

 |
| **交货时间：**合同签订后30日内。 |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**1.整机3年质保。2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。4.设备软件终身免费维修维护。6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级 |