广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目二)全自动凝血分析仪（2台级联） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 1 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.设备功能要求及设备参数： - 连接方式：可支持多台单机凝血分析仪连接。最少连接两个模块 - 开关机模式：单台凝血分析仪可单独控制开关机。 - 检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 - 测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、ATⅢ等。 - FIB检测方法：支持Clauss法和PT演算法检测FIB; - △结果解读：具有对结果实时凝固曲线审核判定，婴幼儿凝血微量血采血系统。 - 结果审核：具备结果自动曲线判定审核功能。 - △最大速度：单机检测速度PT≥450 T/h；D-Dimer≥450 T/h；FDP≥450 T/h；AT III≥450 T/h。 - 综合速度：单机五项任意组合综合检测速度≥450T/h； - 检测通道：单机≥20个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。 - 样本位：单机样本位≥200个，采用自动进样器连续加载进样。 - 样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 - 样本量预检：自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。 - 样本质量核查：对每个样本进行黄疸、溶血、脂血、质量核查 - 试剂位：单机≥28个冷藏试剂腔位，单机≥6个常温试剂腔位。 - △试剂更换：独立的试剂装载区，实时在线识别试剂测试数，可设置单一项目多试剂位。 - 试剂卸载：兼容干粉型和液体型，兼容多种规格1-20ml。 - 试剂识别技术：试剂条码识别，实现使用全流程的溯源管理。 - 试剂盘独立制冷，试剂在机2-8℃冷藏。 - 加样针：单机加样针（包含样本针和试剂针）≥4根；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。 - 闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 - 急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。 - 自动复检：独立自动缓存区，支持自动复检； - 反应杯：≥1200个反应杯容量，倾倒式随时加载。 - 废杯收纳：双层废杯收纳盒，支持不停机倾倒废杯。 - 预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 - △APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。 - 声光报警：仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。 - 废液排放：支持废液直排。 - 质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能。 - 提篮式进样：样本处理模块可实现提篮式进样，一次可提篮大于等于35个样本。 - 拭子清洗：样本针采用拭子式清洗技术。 - 内置显示屏：仪器内置显示屏，而非摇臂显示屏或外置显示屏。 - 进样类型：轨道式连续进样，具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息，样本支持随意放入，旋转扫码。 - 常规凝血项目：提供7项（PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT III）液体试剂，按人份试剂注册，宣称多少实测多少。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： 配置; 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 主机; 1; 标准版分析仪主机; EA(每个); 1. 电脑; 2; PC i3-10105 8GB 1TB 双网卡 WIN10-LTSC; EA(每个); 1. SDM; 3; SDM主机; EA(每个); 1; 含4个样本托盘. 基本附件包; 4; 4平方国标电源线; EA(每个); 1. 5; 小型无线键鼠套装; EA(每个); 1. 6; 软桶开瓶器; EA(每个); 1. 7; 短试管适配器; EA(每个); 10; EP管适配器. 8; 袋装凝血反应杯(500个); EA(每个); 1; 1袋. 9; 清洗剂桶盖组件; EA(每个); 1. 10; 凝血常规试管架组件; EA(每个); 30. 11; 废液直排组件; EA(每个); 1. 12; 废液桶组件; EA(每个); 1. 13; 凝血微量试管架组件; EA(每个); 3; 质控专用架. 14; SDM与主机连接胶管线材组件; EA(每个); 1. 15; 外挂管路安装组件; EA(每个); 2. 16; WIRE 三芯国标电源线 10A 250V 1.6米; EA(每个); 1. 17; 离心管(1.5mL); EA(每个); 20. 18; 线材固定.尼龙扎线带CHS-4X200mm; EA(每个); 4. 软件; 19; 3806 MRCoagu PC Software; EA(每个); 1. 文件; 20; 系列全自动凝血分析仪使用说明书（中文）; EA(每个); 1. 21; 合格证(通用); EA(每个); 1. 22; 设备保修卡; EA(每个); 1. |
| - 3.售后服务要求: （1）保修期：三年，提供货物终身维修服务。 （2）信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 （3）报修2小时内厂家工程师响应， 24小时到场，48小时内无法维修好须提供备用机。 - （4）耗材供货期不少于5年及供货价不高于遴选价。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。