广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目三)血糖仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 40 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.设备功能要求及设备参数： - 1.血糖：（葡萄糖脱氢酶法）酶：FAD-GDH,测试范围：0.6 ~ 33.3 mmol/L； - 2.测试样本：成人：新鲜毛细血管全血、静脉全血，儿童：新鲜毛细血管全血、静脉全血、新生儿：新鲜毛细血管全血； - 3.最小加样量：≤0.6μL； - 4.测试时间：≤5s； - 5.HCT 范围：10% ~ 70%； - 6.试纸储存温度：2℃ ~ 35℃； - 7.试纸有效期：≥24 个月 / 开筒 18 个月； - 8.调码方式：免调码； - 9.血酮：测试范围：0 ~ 8.0 mmol/L； - 10.测试样本：成人：新鲜毛细血管全血或静脉全血，儿童：新鲜毛细血管全血或静脉全血； - 11.最小加样量：≤1.2μL； - 12.测试时间：≤10s； - 13.HCT 范围：20% ~ 70%； - 14.试纸储存温度：2℃ ~ 30℃； - 15.试纸有效期：≥24 个月 / 开筒 6 个月； - 16.调码方式：扫码调码； - 17.尿酸：测试范围：178 ~ 1190 μmol/L； - 18.测试样本：成人新鲜毛细血管全血，静脉全血； - 19.最小加样量：≤3.0μL； - 20.测试时间：≤10s； - 21.HCT 范围：30% ~ 55%； - 22.试纸储存温度：2℃ ~ 30℃； - 23.试纸有效期：≥24 个月 / 开筒 6 个月； - 24.调码方式：扫码调码。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： - 血糖仪40台，便携包40个，电池80节 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.售后服务要求: - (1)保修期：三年以上，提供货物终身维修服务。 - (2)信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 - (3)报修2小时内厂家工程师响应，24小时到场，48小时内无法维修好须提供备用机。 - (4)耗材供货期不少于5年及供货价不高于遴选价。 - (5)根据临床管理需求，定期对相关护理人员及操作人员进行产品操作及质量管理培训。 - (6)免费提供质控液、质控记录本、多功能血糖仪测试盒等。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。