广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目一)半自动体外除颤器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 3 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.设备功能要求及设备参数： 1.1物理规格/性能 1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg 1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性 - 1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 - 1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 - 1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 - 1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。 - 1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） - 1.2. 除颤性能 - 1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 - 1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J - 1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s - 1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s - 1.3.除颤电极片 - 1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 - 1.3.2有效期：≧5年。 - 1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 - 1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图 - 1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示 - 1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 - 1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 - 1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 - 1.4. 电池 - 1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 - 1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗 - 1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下） - 1.5. 屏幕/操作 - 1.5.1提供≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 - 1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素1.1.11设备屏幕支持显示ECG波形 - 1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用 - 1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求 - 1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 - 1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式 - 1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 - 1.6.数据传输和存储 - 1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告 - 1.6.2具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音 - 1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 - 1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 - 1.7设备维护与自检 - 1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。 - 1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 - 1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态 - 1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： - 1.主机 1台 - 2.锂锰电池Li-MnO2 12V 4200mAh LM34S002A 1 块 - 3.功能除颤电极片 1副 - 4.说明书操作指南 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.售后服务要求: 1、保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的设备。在保修期内，机器非甲方原因出现质量问题，乙方提供免费维修。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担器材成本费和人工费用（另行约定），但乙方会尽快协助排除故障，使系统恢复正常： - 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成设备损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。 - 由于电网电压在本设备规定的适用范围外引起的故障及严重损坏等。 - 由于不可抗力引起的机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。 - 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。 - 对设备的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。 - 由于设备与其他仪器连接使用而发生的故障。 - 其它非因仪器本身质量问题而发生的故障。 - 2、产品主机（不含配件）保修叁年。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。