## 挂网需求
雷州市人民医院
各类耗材用户需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须在政府采购平台（集采价、联盟价等）有备案，有交易系统产品编码； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 配套设备名称 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 备注
项目一 | 半自动体外除颤器 | 多功能电极片 | 心脏电除颤术 | 1.有效期：电极片的有效期应≥5年，以确保长期使用中的稳定性和可靠性。2.自检功能：电极片需具备自检功能，并在过期时提供语音提示，以防止使用过期电极片。3.自动识别功能：电极片能够自动识别成人和小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。4.预连接状态：在待机状态下，电极片与主机预先连接，减少抢救过程中不必要的操作时间，提高抢救效率。5.粘贴指示：电极片上应有明显的粘贴部位标记和示意图，防止粘贴错误，并在粘贴无效时提供语音提示。6.导电面积：电极片的有效导电面积应为100±10cm²/片，以便快速启动设备并减少不必要的操作时间。7.兼容性：电极片需与多种型号的半自动体外除颤器兼容，包括成人和儿童模式。8.多功能性：电极片可用于体外除颤、心脏复律和起搏，同时具备心电监护功能。9.防交叉感染设计：电极片为一次性使用，避免交叉感染，适用于成人及儿童患者。
项目二 | 全自动凝血分析仪 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | 血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 | 1、主要组成成分：磷脂；2、规格：4x200人份/盒；3、用于测定人血浆凝血酶原时间，临床上主要用于外源性凝血系统功能缺陷的筛查和口服抗凝剂治疗监测；4、产品性能指标：重复性：用质控血浆重复测试所得结果的变异系数（CV）不超过5%，5、产品性能指标：批间差：用质控血浆重复测试不同批号试剂，所得结果变异系数（CV)不超过8%。
|  | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 1、主要组成成分：FIB试剂：凝血酶、FIB校准品：含有纤维蛋白原的冻干品、FIB校准品溯源至WHO International Standard NIBSC code:09/264；2、规格：4x200人份/盒；3、用于检测人血浆中纤维蛋白原浓度，临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测；4、产品性能指标：重复性：用质控血浆重复测试所得结果的变异系数（CV)不超过8%，5、产品性能指标：批间差：用质控血浆重复测试不同批号试剂，所得结果变异系数（CV)不超过15%。
|  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | 血浆纤维蛋白原测定-仪器法 | 1、主要组成成分：APTT试剂：鞣花酸，氯化钙试剂：氯化钙；2、规格：4x200人份/盒；3、用于测定人血浆活化部分凝血活酶时间，临床上主要用于内源性凝血系统功能缺陷的筛查和肝素抗凝治疗监测；4、产品性能指标：1）重复性：用质控血浆重复测试所得结果的变异系数（CV）不超过5%，5、产品性能指标：批间差：用质控血浆重复测试不同批号试剂，所得结果变异系数（CV）不超过10%。
|  | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 | 1、主要组成成分：凝血酶；2、规格：4x200人份/盒；3、用于测定人血浆凝血酶时间，临床上主要用于反映血浆纤维蛋白原含量或结构异常，还可用于反映纤溶系统功能；4、产品性能指标：1）重复性：用质控血浆重复测试所得结果的变异系数（CV）不超过5%，5、产品性能指标：批间差：用质控血浆重复测试不同批号试剂，所得结果变异系数（CV）不超过10%。
|  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 | 1、主要组成成分：D-D胶乳试剂：含-二聚体单克隆抗体的胶乳，其中D-二聚体单克隆抗体为鼠源性、D-D缓冲液：牛血清白蛋白和防腐剂、不同批号试剂盒中各组分不可以互换；2、规格：3x100人份/盒；3、用于监测人血浆样本中D-二聚体的含量，临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测；4、产品性能指标：重复性：用正常质控血浆重复测试所得结果的变异系数(CV)不大于15%，用高值质控异常血浆重复测试所得结果的变异系数(CV)不大于 10%;5、产品性能指标：批间差：用质控血浆重复测试不同批号试剂，正常血浆重复测试所得结果变异系数(CV)不超过 15%，用高值异常血浆重复测试所得结果的变异系数(CV)不超过 15%。
|  | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）测定试剂盒（发色底物法） | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)-仪器法 | 1、主要组成成分：AT III凝血酶试剂：凝血酶、AT III底物：发色底物、AT III校准品：含有AT III的冻干品、不同批号试剂盒中各组分不可以互换、AT III校准品溯源至WHO International Standard NIBSC code:08/258；2、规格：4x50人份/盒；3、用于检测人血浆中抗凝血酶III的活性，临床上主要用于辅助诊断血栓形成性疾病 ；4、产品性能指标：重复性：重复性试验使用高、中、低三个浓度水平的样本，高浓度样本变异系数（CV）≤10%，中浓度样本变异系数CV）≤10%，低浓度样本变异系数（CV）≤15%，5、产品性能指标：批间差：批间相对极差≤15%。
|  | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法） | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT-ⅢA)-仪器法 | 1、主要组成成分：FDP胶乳试剂：鼠抗人FDP单克隆抗体胶乳颗粒、FDP缓冲液：牛血清白蛋白和防腐剂、不同批号试剂盒中各组分不可以互换；2、规格：3x100人份/盒；3、用于检测人体样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的浓度，临床上主要用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病的辅助诊断；4、产品性能指标：重复性：重复测试高、低两个浓度水平的样本，低浓度样本变异系数(CV)≤15%,高浓度样本变异系数（CV)≤10%，5、产品性能指标：批间差：批间相对极差≤15%。
|  | D-二聚体(D-Dimer)质控品（低值） | 质量控制 | 1、主要组成成分：D-二聚体、稳定剂和防腐剂、不同批次产品，内容物浓度略不同，附有批特异的参考值表，不同批次产品不能混用；2、规格：低值 10×1mL；3、用于凝血分析仪对检测项目D-二聚体进行质量控制；4、产品性能指标：瓶内均一性：D-二聚体质控品（低值）的瓶内均一性CV≤20%，D-二聚体质控品（中值）和D-二聚体质控品（高值）的瓶内均一性CV≤10%,5、产品性能指标：瓶间均一性：D-二聚体质控品（低值）的瓶间均一性CV≤20%，D-二聚体质控品（中值）和D-二聚体质控品（高值）的瓶间均一性CV≤10%。
|  | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | 检测校准 | 1、主要组成成分：含不同浓度D-二聚体的牛血清白蛋白缓冲基质的液体，D-D校准品1：D-二聚体浓度约为0.25μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、D-D校准品2：D-二聚体浓度约为1.5μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、D-D校准品3：D-二聚体浓度约为0.25μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、D-D校准品4：D-二聚体浓度约为3.0μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、D-D校准品5：D-二聚体浓度约为5.5μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体；2、规格：2×5×1 mL；3、用于全自动凝血分析仪，对D-二聚体检测项目进行校准；4、产品性能指标：瓶内均一性：D-D校准品1的瓶内均一性变异系统≤20%，D-D校准品2-5的瓶内均一性变异系统CV≤10%,5、瓶间均一性：D-D校准品1的瓶间均一性变异系统≤20%，D-D校准品2-5的瓶内均一性变异系统CV≤10%。
|  | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品（低值） | 质量控制 | 1、主要组成成分：FDP、稳定剂和防腐剂，不同批次产品，内容物浓度略有不同，附有批特异的参考值表。不同批次产品不能混用；2、规格：低值 10×1mL；3、用于全自动凝血分析仪对检测项目FDP进行质量控制;4、产品性能指标：瓶内均一性：FDP质控品（低值）的瓶内均一性变异系数CV≤15%，FDP质控品（中值）和FDP质控品（高值）的瓶内均一性变异系数CV≤10%,5、产品性能指标：瓶间均一性：FDP质控品（低值）的瓶间均一性变异系数CV≤15%,FDP质控品（中值）和FDP质控品（高值）的瓶间均一性变异系数CV≤10%。
|  | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | 检测校准 | 1、主要组成成分：含不同浓度FDP的牛血清白蛋白缓冲基质的液体，FDP校准品1：FDP浓度约为2.5μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、FDP校准品2：FDP浓度约为8.0μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、FDP校准品3：FDP浓度约为16μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、FDP校准品4：FDP浓度约为33μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、FDP校准品5：FDP浓度约为66μg/ml的牛血清白蛋白缓冲基质的液体；2、规格：2×5×1 mL；3、用于全自动凝血分析仪，对FDP检测项目进行校准；4、产品性能指标：瓶内均一性：FDP校准品1的瓶内均一性变异系数CV≤20%,FDP校准品2-5的瓶内均一性变异系数CV≤10%,5、瓶间均一性：FDP校准品1的瓶间均一性变异系数CV≤20%,FDP校准品2-5的瓶间均一性变异系数CV≤10%。
|  | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1） | 质量控制 | 1、主要组成成分：AT III、稳定剂和防腐剂，不同批次产品，内容物浓度略有不同，附有批特意的参考值表。不同批次产品不能混；2、规格：水平1：10×1 mL；3、用于全自动凝血分析仪对检测项目ATIII进行质量控制；4、产品性能指标：瓶内均一性：AT III质控品（水平1）的瓶内均一性变异系数CV≤15%,AT III质控品（水平2）的瓶内均一性变异系数CV≤10%,5、瓶间均一性：AT III质控品（水平1）的瓶间均一性变异系数CV≤15%,AT III质控品（水平2）的瓶间均一性变异系数CV≤10%。
|  | 凝血仪洗针液 | 仪器清洗 | 1、组成成分：表面活性剂、NaClO、NaOH；2、规格：4x20mL；3、用于全自动凝血分析仪加样针的清洗。
|  | 凝血质控品（水平1） | 质量控制 | 1、主要组成成分：人血浆冻干品，不同批次产品，内容物浓度略有不同，附有批特意的参考值表，不同批次产品不能混用；2、规格：水平1：10×1mL；3、用于凝血分析仪对检测项目凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）和凝血酶时间（TT）进行质量控制；4、产品性能指标：瓶内均一性：水平1：PT、APTT、TT、FIB的变异系数（CV)≤10%,水平2：PT、APTT的变异系数（CV）≤10%，5、产品性能指标：瓶间均一性：水平1：PT、APTT、TT、FIB的变异系数（CV)≤10%，水平2:PT、APTT的变异系数（CV）≤10%。
|  | 全自动凝血分析仪反应杯 | 标本装载 | 1、规格：3000个/箱； 2、用于标本装载。
|  | 凝血仪清洗液 | 仪器清洗 | 1、主要组成成分：缓冲剂、防腐剂；2、规格：1x10L；3、用于仪器清洗。
项目三 | 血糖仪 | 血糖试纸 | 电脑血糖检测 | 1.用于体外定量检测指尖，前臂或手掌新鲜毛细血管全血中的葡萄糖含量；2.用于定量测量新鲜毛细血管全血中的血糖浓度;3.在临床医护人员指导下进行静脉血的血糖浓度测量;4.用于糖尿病患者在家中进行体外血糖测量(用于体外监测)；5.可辅助临床医护人员在临床医疗机构中监测糖尿病患者的糖尿病控制的效果。
项目四 | 胰岛素泵 | 一次性使用胰岛素泵用输注组件 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 1、连接牢固性：15N拉力持续≥15s不得松动或分离；2、密封性：≥20Kpa气压，持续10s不应有泄露；3、输液通畅性：≥20Kpa水压下，不低于0.5mL/min；4、输液管：双层设计，内层聚乙烯(PE),外层聚氨酯(PU)；5、无菌。 | 组件（分离型输液针B714、注射器存储器3ml、一次性使用无菌0.7mm)