## 挂网需求
广东医科大学附属医院雷州医院
各类耗材用户需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须在政府采购平台（集采价、联盟价等）有备案，有交易系统产品编码； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 配套设备名称 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 备注
项目一 | 超声波电导治疗仪 | 超声贴片 | 超声波治疗 | 1.具有双带子设计，使治疗探头牢固紧贴治疗部位。2.贴片中间开孔设计，有效提高超声波的有效声压穿透。3.采用自粘式设计，不需要额外的绑带固定，避免病人之间的交叉感染。4.亲水凝胶因子，有效防止患者皮肤过敏。5.贴片整体紧密贴合探头，防止治疗探头空化工作，从而产生空化高温，损坏探头。
项目三 | 全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法） | 真菌-D-葡聚糖 | 1. 准确性：对（1-3）-β-D葡聚糖溶液进行检测，检测结果的相对偏差应不大10%。2. 重复性：对50pg/mL的（1-3）-β-D葡聚糖溶液进行检测，重复检测结果的变异系数（CV％）应不大于10%；3. 线性：线性相对偏差的绝对值应不大于10%。4、可同时进行24个测试，且在有空余位的情况下，可做到随到随检。5、用于真菌真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测。6、参考区间健康人血清样本中(1-3)-β-D葡聚糖值小于70pg/mL。7、规格 24人份/盒。8、检测范围：31.25 pg/mL-1000pg/mL
|  | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（光度法） | 细菌内毒素 | 1. 准确性：对革兰氏阴性菌脂多糖标准溶液进行检测，检测结果的相对偏差应不大于15%。2. 重复性：革兰氏阴性菌脂多糖标准溶液进行检测，重复检测结果的变异系数（CV%）应不大于15%。3. 线性：在浓度[0.05,0.8]EU/mL范围内，线性相关系数（r）的绝对值应大于等于0.99。4、可同时进行24个测试，且在有空余位的情况下，可做到随到随检。5、用于革兰氏阴性菌脂多糖检测。6、规格 24人份/盒。7、检测范围：0.05 EU/mL～0.8 EU/mL