广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目一)超声波电导治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 2 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： - 采用了国内外最先进的治疗方法(超声波、电导、电致孔和化学促渗剂等复合技术)，在一定范围和深度内使皮肤和组织通透性增加，形成超声波进入靶器官的人工生物通道，在超声的动能驱动下，透过皮肤、组织和细胞膜，进入病变组织。依据中医内病外治理论和中医经脉学说采用靶向精确治疗的目的。 电致孔建立临时通道，配合超声空化作用，电导达到改善皮肤和组织的通透性，超声的辐射压透入人体。超声波治疗是创伤显微外科有效的辅助手段，需根据损伤类型、术后增加治疗康复效率，提高患者满意度。 1. 促进组织修复与伤口愈合 加速微循环：超声的机械振动可增强局部血流，改善组织灌注，利于营养输送和代谢废物清除。 刺激细胞活性：促进成纤维细胞、内皮细胞增殖，加速胶原合成与排列，增强瘢痕柔韧性。 抗炎消肿：通过增加血管通透性，减轻水肿和炎症反应。 2.神经修复辅助 促进轴突再生：低强度脉冲超声（LIPUS）可刺激施万细胞活性，辅助周围神经吻合后的功能恢复。 减少神经粘连：术后早期使用可预防神经周围纤维化。 3.骨骼与软组织修复 骨折愈合：LIPUS可刺激骨痂形成（适用于延迟愈合或显微外科骨移植后）。 肌腱/韧带修复：改善胶原排列，减少粘连，增强力学性能。 4.促术后并发症管理 瘢痕软化：高频超声可软化增生性瘢痕，改善关节活动度。 疼痛控制：通过抑制疼痛信号传导（门控理论）及减少炎症介质。 5. 显微外科特殊性：在皮瓣移植后，超声可改善微循环，降低血管危象风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备功能要求及设备参数： - （一）基本参数 1)电源电压：a.c.220V 2)电源频率：50Hz 3)额定功率：≤60VA 4)显示器：≥10英寸LCD触摸显示屏 5)使用要求：常规市电220V,电压波动±10%以内。 6)重量：≤2.5Kg。 （二）、电疗参数 治疗电流：多元编码动态调制的中频电流。 输出波形：直流叠加低频方波脉冲、直流叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲、方波、锯齿波、三角波、菱形波、正弦波。 工作频率：治疗仪的中频基波工作频率为2000Hz, 频率允差±10%;低频方波脉宽调 制频率为95Hz, 频率允差±10% 电致孔：电致孔脉冲峰值有两档，0V档、87V档，误差应小于±10%。 输出强度(500Ω负载),中频输出电流：0～50mA, 输出强度调节：0～10,共10级步 进调节，最大脉冲电流：≤100mA。 定时时间：可自动设定治疗时长。 模式功能：由系统软件子程序自动排序产生不同组合的正弦波、方波、锯齿波处方波形。 工作电源：交流220V,50Hz±10%。 功耗：不大于60VA 连续工作时间：不低于4小时。主机使用期限：5年。 超声波专用治疗头阻抗：小于500欧姆。 电极与电极导线的连接：电极与电极导线的连接应避免使用过程中脱落造成对人体 的意外电击，并防止其插入网电源或设备其他输出插孔。 电极连接线的截面积：连接导线标称截面积0.05mm²。 超声波电极超敏反应：无迟发型超敏反应。 超声波电极刺激试验：无刺激。 超声波电极体外细胞毒性试验：细胞毒性反应不大于1级。 （三）超声波参数 ▲额定输出功率准确性：2W±20%; 电源电压波动性：在供电网电压波动±10%,额定输出功率的变化应不超过±20%; 输出控制装置：设备具有输出控制装置，能使输出功率降低到额定输出功率的5%或更低； 输出功率时间稳定性：设备最大功率连续工作1h的时间内，输出功率应恒定在其初始值的±20%的范围内； 输出指示：设备指示装置应能直接读数或显示： a) 在连续波工作模式下的输出功率和有效声强； b) 在调幅工作模式下的时间最大声强和时间最大输出功率； c) 指示值与实际值的偏差应在±20%范围内； 有效声强：在额定输出功率标称值下的绝对最大有效声强应不大于3.0W/cm²; 声工作频率：1MHz±10%; 波束不均匀性系数RBN: 应不超过8.0; 波束类型：准直型； ▲有效辐射面积：≥3cm²; 时间最大声强：≤0.67W/cm²。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： - 主机 1台 超声波治疗探头 2个 AC电源线 1根 使用说明书 1份 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.售后服务要求: （1）保修期：三年，提供货物终身维修服务。 （2）信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 （3）报修2小时内厂家工程师响应， 24小时到场，48小时内无法维修好须提供备用机。 - （4）耗材供货期不少于5年及供货价不高于遴选价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、交货时间 （合同签订后 1 个月内） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。