广东医科大学附属医院雷州医院

医教研设备（5万元以下）及配套专机专用耗材用户需求

| 申请设备名称 | (项目三)全自动真菌葡聚糖检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备预算单价 |  | 申请设备数量 | 1 | 单位 | 台 | 预算总金额 |  |  |
| - 科室申请理由： - 该项目可对抗真菌治疗提供用药依据和进行药效学评价；能够在病情轻微时进行检测，可实现侵袭性真菌感染的早期诊断；同时肠源性内毒素血症的预判及评估，有助于早期判断感染类型及是否存在内毒素血症，有利于指导临床用药及判断患者预后。是临床必不可少的项目，也临床要求开展的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、参数、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.设备功能要求及设备参数： - （1）仪器结构：自动完成细菌内毒素/真菌葡聚糖检测项目的试剂加样、孵育、读数等试验过程。(2)检测位：可同时进行≥24个测试，且在有空余位的情况下，可做到随到随检。(3)应用范围：真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法）和革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（光度法）。(4)加样精密度：20uL CV≤3%；100uL CV≤1%。(5)准确度：用细菌内毒素标准品溶液进行检测，检测浓度与配制浓度的相对偏差绝对值应不大于15%。(6)线性：在浓度0.1EU/mL～0.8EU/mL范围内，线性相对偏差的绝对值应不大于15%。(7)仪器稳定性：仪器开机处于稳定工作状态6h后与处于稳定工作状态初始时的信号值的相对偏差绝对值应不大于10%。(8)软件：中文操作系统；具备开机自检功能；具备室内质控图绘制功能；可与医院HIS系统连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置（清单）： - 全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.售后服务要求: （1）保修期：三年，提供货物终身维修服务。 （2）信息化：医疗设备支持并实现与医院信息化系统对接的数据接口；数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 （3）报修2小时内厂家工程师响应， 24小时到场，48小时内无法维修好须提供备用机。 - （4）耗材供货期不少于5年及供货价不高于遴选价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、交货时间 （合同签订后 1 个月内） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID（尚在办理过程中，不能报名）。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3.不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。